Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф

Аппарат предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Работает как в непрерывном, так и в импульсном режимах, что позволяет выбрать для каждого пациента наиболее рациональную процедуру в соответствии с характером заболевания. Наличие в комплекте аппарата двух ультразвуковых излучателей разного вида обеспечивает возможность эффективного воздействия при лечении.

Выполнен на интегральных схемах и полупроводниковых приборах.

По защите от поражения электрическим током выполнен по классу 1, тип В.

Технические характеристики

Питание от сети переменного тока, напряжением, В                                     220±10%

частотой, Гц                                                                                                                   50

Потребляемая мощность, ВхА                                                                    не более 50

Частота ультразвуковых колебаний, МГц                                                      0,88±0,1%

Эффективная площадь излучателей, см.кв.:

ИУТ 0,88-1.03Ф                                                                                                            1

ИУТ 0,88-4.04Ф                                                                                                            4

Режим работы                                                                    непрерывный и импульсный

Регулировка отдаваемой мощности                                                           ступенчатая

Интенсивность ультразвуковых колебаний

по ступеням, Вт/см.куб.                                                                 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05

Длительность импульсов, мс                                                                     2,4 и 10±20%

Частота повторения импульсов, Гц                                                                             50

Габаритные размеры, мм                                                                            341*290*142

Масса, кг                                                                                                          не более 7