# Аппарат А-ИВЛ/ВВЛ-“ТМТ”

Аппарат портативный искусственной вентиляции легких для службы скорой медицинской помощи А-ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ» предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте, при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях.

Аппарат предназначен для взрослых и детей от одного года и старше.

Аппарат обеспечивает:

- управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени, с активным вдохом и пассивным выдохом;

- вспомогательную ИВЛ (ВВЛ) в режимах откликания на дыхательные усилия пациента ("по требованию"") и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента ("автоматический").

Технические характеристики

| Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 - 0,5 |
| --- | --- |
| Концентрация кислородно-воздушной смеси | (50 ± 5) % |
| Максимальное безопасное давление, ограниченное предохранительным клапаном, кПа | (5,0 ± 0,5) |
| Масса аппарата (без баллона и редуктора), не более, кг | 2,6 |
| Габаритные размеры аппарата, не более, мм | 233х100х248 |
| Режим ИВЛ | Взрослые | Дети |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений ± 10%), л/мин | от 3 до 20 | от 0,7 до 6,0 |
| Частота вентиляции (с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 10%), 1/мин | от 10 до 60 | от 20 до 80 |
| Режим ВВЛ | Взрослые | Дети |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью, л | - не более 0,2 - не менее 1,2 | - не более 0,1 - не менее 0,3 |
| Регулирование времени положительного вдоха, с | От 0,5 до 2,0 |
| Регулирование запускающего разрежения, кПа | От 0,05 до 0,2 |
| Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента, с | От 2 до 20 |