ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР КОЛИОН-1В

Предназначен для измерения содержания вредных веществ в воздухе определяеміе соединения: пары углеводородов нефти, бензин (в том числе этилированный), керосин, дизельное топливо и др. нефтепродукты, органические растворители (сольвент, уайт-спирит, ацетон и пр.), алифатические (кроме метана и этана), ароматические и непредельные углеводороды, хлоралкены (винилхлорид, три- и тетрахлорэтилен), этанол и др. спирты, альдегиды и кетоны, сложные эфиры, этиленоксид, амины, меркаптаны,аммиак, сероводород, и другие.

Градуировка и поверка: Газоанализатор градуируется по одному веществу: бензину, бензолу, аммиаку или др. по согласованию с заказчиком. Для определения концентраций других веществ используются коэффициенты пересчета, приведенные в Руководстве по эксплуатации. Поверка прибора производится с использованием баллонной поверочной смеси этилен-воздух и может быть легко проведена  на местах.

Технические характеристики

| Принцип измерения | фотоионизационный |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, мг/м3 | 0 - 2000 |
| Диапазон сигнализации, мг/м3 | 5 - 2000 |
| Время выхода на режим после включения, сек | не более 5 |
| Основная погрешность измерения, % | в диапаз. 0 – 10 мг/м3 | ±15 (приведенная) |
|  | в диапаз. 10 – 2000 мг/м3 | ±15 (относительная) |
| Время измерения, сек | не более 3 |
| Условия эксплуатации | температур. диапазон С | от-20-45(при более низких работает как газосигнализ.) |
|  | относител. влажность, % | от 0 до 98 |
| Питание | Встроенная Ni-MH аккумуляторная батарея, 6В |
| Время работы от аккумуляторов, час. | не менее 8 |
| Время заряда аккумуляторов, час | не более 12 |
| Габаритные размеры, мм | газоанализатор | 65x205x180 |
|  | пробоотборник | 1 м (до 10 м по отд. заказу) |
| Маркировка взрывозащиты | - |
| Полная масса с аккумуляторами, кг | 1,5 |